医疗器械产品技术要求编号：

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一次性使用医用口罩

医疗器械产品技术要求编号:

一次性使用医用口罩

- 产品型号/规格及划分说明

1.1产品的名称结构及组成

一次性使用医用口罩（以下简称口罩）是由无纺布或无纺布复合材料制成，可为三层结构，有可塑性鼻夹，口罩带可为系带或非系带。

1.2产品型号/规格及划分说明

根据口罩形状确定为平面型一种型号；根据口罩尺寸的大小分为大、中、小号三个规格，规格尺寸表见表1：

表1：规格尺寸                 单位：mm

| 型 号 | 大号 （长×宽） | 中号 （长×宽） | 小号 （长×宽） | 层 数 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面型 | 175×95 | 145×95 | 125×75 | 3层 | ±5% |

2.性能指标

2.1外观：口罩外观应整洁、形状完好，表面应无霉斑、无破损、无污渍、无杂质等现象。

2.2结构与尺寸：口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。规格尺寸应符合表1的规定。

2.3加工要求：采用热合，热合应无开缝、焦糊等缺陷。

2.4鼻夹

2.4.1口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。

2.4.2鼻夹长度应不小于8.0cm。

2.5口罩带

2.5.1口罩带应戴取方便。

2.5.2每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。

2.6细菌过滤效率

口罩的细菌过滤效率应不小于95％。

2.7通气阻力

口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于49Pa/cm2。

2.8微生物指标

非无菌产品应符合表2要求。

表2.微生物指标

| 细菌菌落 数FCU/g） | 大肠杆菌 | 绿脓杆菌 | 金黄色葡萄球菌 | 溶血性 链球菌 | 真 菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |

3.检验方法

3.1外观检验以目力观察应符合2.1的要求。

3.2规格尺寸：随机抽取3个样品进行试验。实际佩戴，并以通用量具测量，应符合2.2的要求。

3.3加工要求：用目力观察及手感检查。

3.4鼻夹

3.4.1随机抽取3个样品进行试验，检查鼻夹材质并手试弯折，均应符合2.4.1的要求。

3.4.2随机抽取3个样品进行试验，取出鼻夹，以通用量具测量，均应符合2.4.2的要求。

3.5口罩带

3.5.1随机抽取3个样品进行试验，通过佩带检查其调节情况，均应符合2.5.1的要求。

3.5.2随机抽取3个样品进行试验，以10N的静拉力进行测量，持续5s，结果应符合2.5.2的要求。

3.6细菌过滤效率

随机抽取3个样品进行试验，按照YY0469中细菌过滤效率测试方法进行试验，结果应符合2.6的要求。

3.7通气阻力

按照YY/T0969-2013标准中5.6的方法进行试验，结果应符合2.7的要求。

3.8微生物指标

根据GB15979-2002中附录B规定的方法进行实验，结果应符合2.8要求。

4.术语

无